## Base Calibration (6-point)
Accuracy [+/-]
Point Gage (in) | 0.125
Point Gage (ft) | 0.010417
FlowMeter (cfs) | 0.01
3D Printed Flume #2 |  |  |  |  | Fiberglass Flume
BSE (in): | 2.6125 |  |  |  | BSE (in): | 17.25
Flow Rate (cfs) | Expected Depth (ft) | Measured WSE (in) | Measured Depth (ft) | SE | Flow Rate (cfs) | Expected Depth (ft) | Measured WSE (in) | Measured Depth (ft) | SE
0.1 | 0.34565 | 7 | 0.36563 | 0.00039917 | 0.1 | 0.34565 | 21.75 | 0.375 | 0.00086168
0.15 | 0.40447 | 7.625 | 0.41771 | 0.00017532 | 0.15 | 0.40447 | 22.25 | 0.41667 | 0.00014882
0.2 | 0.45218 | 8.0375 | 0.45208 | 8.9596e-09 | 0.2 | 0.45218 | 23.125 | 0.48958 | 0.0013992
0.25 | 0.49303 | 8.475 | 0.48854 | 2.0126e-05 | 0.25 | 0.49303 | 23.3875 | 0.51146 | 0.00033968
0.3 | 0.52913 | 9 | 0.53229 | 1e-05 | 0.3 | 0.52913 | 23.775 | 0.54375 | 0.00021376
0.32 | 0.54253 | 9.0625 | 0.5375 | 2.5325e-05 | 0.32 | 0.54253 | 23.875 | 0.55208 | 9.122e-05
|  |  | RMSE: | 0.010247 |  |  |  | RMSE: | 0.022562
|  |  | SSE: | 0.00062996 |  |  |  | SSE: | 0.0030543
Manufacturer's Curve
Q=1.55H^2.58
Depth (ft) | Q (cfs)
0 | 0
0.02 | 6.4119e-05
0.04 | 0.0003834
0.06 | 0.0010913
0.08 | 0.0022925
0.1 | 0.0040769
0.12 | 0.0065256
0.14 | 0.0097127
0.16 | 0.013708
0.18 | 0.018575
0.2 | 0.024377
0.22 | 0.031173
0.24 | 0.039019
0.26 | 0.047969
0.28 | 0.058076
0.3 | 0.069391
0.32 | 0.081963
0.34 | 0.09584
0.36 | 0.11107
0.38 | 0.12769
0.4 | 0.14576
0.42 | 0.16532
0.44 | 0.1864
0.46 | 0.20905
0.48 | 0.23331
0.5 | 0.25922
0.52 | 0.28683
0.54 | 0.31616
0.56 | 0.34726
0.58 | 0.38017
0.6 | 0.41492

## Detailed Calibration (10-point)
Accuracy [+/-]
Point Gage (cm) | 0.01
Point Gage (ft) | 0.00032808
FlowMeter (cfs) | 0.005
3D Printed Flume #1 |  |  |  |  | 3D Printed Flume #2 |  |  |  |  | Fiberglass Flume
BSE (cm): | 11.52 |  |  |  | BSE (cm): | 11.15 |  |  |  | BSE (cm): | 9.95 |  |  |  |  | Change from Expected (%) |  |  |  | Change from Expected (in)
Flow Rate (cfs) | Expected Depth (ft) | Measured WSE (cm) | Measured Depth (ft) | SE | Flow Rate (cfs) | Expected Depth (ft) | Measured WSE (cm) | Measured Depth (ft) | SE | Flow Rate (cfs) | Expected Depth (ft) | Measured WSE (cm) | Measured Depth (ft) | SE | Flow Rate (cfs) | 3D #1 | #3D #2 | Fiberglass | Flow Rate (cfs) | 3D #1 | #3D #2 | Fiberglass
0.02 | 0.18523 | 17.79 | 0.20571 | 0.00041935 | 0.02 | 0.18523 | 17.05 | 0.19357 | 6.954e-05 | 0.02 | 0.18523 | 16.46 | 0.21358 | 0.00080385 | 0.02 | 11.06% | 4.502% | 15.31% | 0.02 | 0.24574 | 0.10007 | 0.34023
0.04 | 0.24232 | 19.18 | 0.25131 | 8.0847e-05 | 0.04 | 0.24232 | 18.79 | 0.25066 | 6.9477e-05 | 0.04 | 0.24232 | 17.45 | 0.24606 | 1.4004e-05 | 0.04 | 3.711% | 3.44% | 1.544% | 0.04 | 0.1079 | 0.10002 | 0.044906
0.06 | 0.28356 | 20.48 | 0.29396 | 0.00010825 | 0.06 | 0.28356 | 19.77 | 0.28281 | 5.6321e-07 | 0.06 | 0.28356 | 18.84 | 0.29167 | 6.5736e-05 | 0.06 | 3.669% | -0.2647% | 2.859% | 0.06 | 0.12485 | -0.0090057 | 0.097294
0.08 | 0.31701 | 21.45 | 0.32579 | 7.7092e-05 | 0.08 | 0.31701 | 21.13 | 0.32743 | 0.00010859 | 0.08 | 0.31701 | 20.05 | 0.33136 | 0.00020614 | 0.08 | 2.77% | 3.287% | 4.529% | 0.08 | 0.10536 | 0.12505 | 0.17229
0.1 | 0.34565 | 22.25 | 0.35203 | 4.0812e-05 | 0.1 | 0.34565 | 21.69 | 0.3458 | 2.3979e-08 | 0.1 | 0.34565 | 20.69 | 0.35236 | 4.5112e-05 | 0.1 | 1.848% | 0.0448% | 1.943% | 0.1 | 0.076661 | 0.0018582 | 0.080598
0.15 | 0.40447 | 24.03 | 0.41043 | 3.5589e-05 | 0.15 | 0.40447 | 23.2 | 0.39534 | 8.3288e-05 | 0.15 | 0.40447 | 22.58 | 0.41437 | 9.8063e-05 | 0.15 | 1.475% | -2.256% | 2.448% | 0.15 | 0.071588 | -0.10951 | 0.11883
0.2 | 0.45218 | 25.42 | 0.45604 | 1.489e-05 | 0.2 | 0.45218 | 24.66 | 0.44324 | 7.9861e-05 | 0.2 | 0.45218 | 23.99 | 0.46063 | 7.1435e-05 | 0.2 | 0.8534% | -1.976% | 1.869% | 0.2 | 0.046305 | -0.10724 | 0.10142
0.25 | 0.49303 | 26.51 | 0.4918 | 1.5127e-06 | 0.25 | 0.49303 | 25.94 | 0.48524 | 6.0709e-05 | 0.25 | 0.49303 | 25.18 | 0.49967 | 4.4144e-05 | 0.25 | -0.2495% | -1.58% | 1.348% | 0.25 | -0.014759 | -0.093499 | 0.079729
0.3 | 0.52913 | 27.58 | 0.5269 | 4.9571e-06 | 0.3 | 0.52913 | 26.96 | 0.5187 | 0.00010875 | 0.3 | 0.52913 | 26.3 | 0.53642 | 5.3115e-05 | 0.3 | -0.4208% | -1.971% | 1.377% | 0.3 | -0.026717 | -0.12514 | 0.087456
0.32 | 0.54253 | 27.93 | 0.53839 | 1.7194e-05 | 0.32 | 0.54253 | 27.43 | 0.53412 | 7.0756e-05 | 0.32 | 0.54253 | 26.5 | 0.54298 | 1.9944e-07 | 0.32 | -0.7643% | -1.55% | 0.08232% | 0.32 | -0.049759 | -0.10094 | 0.0053591
|  |  | RMSE: | 0.0089471 |  |  |  | RMSE: | 0.0080719 |  |  |  | RMSE: | 0.01184
|  |  | SSE: | 0.0008005 |  |  |  | SSE: | 0.00065156 |  |  |  | SSE: | 0.0014018
Manufacturer's Curve
Q=1.55H^2.58
Depth (ft) | Q (cfs)
0 | 0
0.02 | 6.4119e-05
0.04 | 0.0003834
0.06 | 0.0010913
0.08 | 0.0022925
0.1 | 0.0040769
0.12 | 0.0065256
0.14 | 0.0097127
0.16 | 0.013708
0.18 | 0.018575
0.2 | 0.024377
0.22 | 0.031173
0.24 | 0.039019
0.26 | 0.047969
0.28 | 0.058076
0.3 | 0.069391
0.32 | 0.081963
0.34 | 0.09584
0.36 | 0.11107
0.38 | 0.12769
0.4 | 0.14576
0.42 | 0.16532
0.44 | 0.1864
0.46 | 0.20905
0.48 | 0.23331
0.5 | 0.25922
0.52 | 0.28683
0.54 | 0.31616
0.56 | 0.34726
0.58 | 0.38017
0.6 | 0.41492